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Gebruiksaanwijzing   A.D.   Luchtwissel matras met pomp.

Type  : 203015T – Luchtwisselmatras. 

Type  : 203016T – Pomp. 

Type  : 203017T – Luchtwisselmatras en pomp.

Deze A1 Topgros producten worden ontworpen en gefabriceerd volgens de strengste kwaliteit - en veiligheidsnormen en voldoen aan de Europese richtlijnen  ( MDD 93/42EEC).

Werking:

Deze luchtwisselmatrasen zijn een grote hulp bij het voorkomen en genezen van doorligwonden. Deze wonden ontstaan doordat op de plekken waar de beenderen zich dicht bij de huid bevinden, constante druk is waadoor de doorbloeding onvoldoende is. De continue luchtstroom door de matras, veroorzaakt een zacht golvende beweging waardoor de druk over het lichaam verdeeld wordt.

Gebruik Luchtwissel matras:

· Zet de pomp op de grond of hang hem aan het voeteind van het bed  met de daarvoor bestemde beugeltjes zorg dat de pomp helmaal vrij hangt; door trillingen ontstaat er namelijk een hinderlijk gebrom.

· Leg de luchtwisselmatras op een gewone matras ( Een harde matras is een betere ondergrond dan een zachte matras.) en steek de 2 stuks instopstroken van 50 cm onder de gewone matras, met de slangen aansluiting  aan het voeteind.

· Let op, om de  luchtwisselmatras efficiënt te laten werken moet de luchtwisselmatras met een elastisch laken of een goed aangetrokken niet elastisch laken bedekt worden.

· Sluit de slangen aan op de nippels van de pomp en zorg dat de slangen niet geknikt of gedraaid zijn.

· Steek de stekker in de wandcontactdoos en schakel de pomp in. Druk knopje op” ON “ het groene lichtje gaat branden, en zet  de pomp op maximum nr. 8.

· U wacht ongeveer 20 minuten tot de luchtwisselmatras is opgeblazen.( De matras kan ook opgepompt worden als de cliënt erop ligt.)

· Op de motor zit een bevindt zich een knop voor het instellen van werkdruk variabel van 1 tot 8 voor personen met een gewicht van 30 tot 100 kg, en stel de regelknop zo in, dat de druk comfortabel is en de patiënt lekker ligt.

· U regelt de druk zodanig dat u twee vingers tussen de billen van de patiënt en een niet opgeblazen gedeelte van de matras kunt steken.

· De tabel hieronder geeft wat aanwijzingen voor het instellen van de druk naar gelang het gewicht van de patiënt. 

· 1 tot 30 kg


2 tot 40 kg

3 tot 50kg

4 tot 60 kg


· 5 tot 70 kg


6 tot 80 kg

7 tot 90 kg

8 tot 100 kg 


· Het bed kan verder gewoon opgemaakt worden. Houd ook bij verschonen, wel rekening met de slangen.

· Schakel de pomp uit als de patiënt het bed voor langer verlaat. 

· Voor de hygiëne, mogen de luchtwisselmatrassen maar door een persoon gebruikt worden.

Technische gegevens Luchtpomp

· Lengte van de elektrische kabel
: 1,8  mtr.

· Luchtinvoer



: 3,2 l/mn

· Cyclus elke 



: 5 minuten

· Zekering



: 1 A- 250 volt

· Gewicht



: 1,6 kg

· Afmeting



: 27 x 14 x 13 cm

Technische gegevens Luchtwisselmatras

· Materiaal 



: PVC ( EN-71, non-toxic. Colod resistant –25 graden)

· Dikte PVC



: 0,35 mm

· Cyclus elke 



: 5 minuten

· Aantal  luchtcellen 


: 130 stuks

· Afmeting



: 200 x 90 x 6 cm

Met een schroevendraaier komt u bij zekering  onder de compressor, als u de zekering vervangt gebruikt  u een zekering van 1 A-250 volt.

Als u problemen heeft met de compressor, neemt u onmiddellijk contact op met uw leverancier, u mag de compressor niet zelf openmaken.

Onderhoud

· Voor gebruik thuis, de Luchtwisselmatras schoonmaken en ontsmetten met in de handel beschikbare ontsmettingsmiddelen en altijd de gebruiksaanwijzing volgen ( reiniging met zeep en water  of  70º  alcohol bijvoorbeeld )  

· Voor gebruik in ziekenhuizen, volgt u de aanbeveling van de hygiëne richtlijnen.

· Bij lekkage van de Luchtwisselmatras, dient men de matras geheel leeg te laten lopen en repareren met het bijgeleverde reparatiekit. Het vinyl goed ontvetten zodat de lijm goed hecht.

· De luchtpomp kunt u huishoudelijk schoonmaken met een sopje op een vochtig doekje.

Opslag

· De luchtwisselmatras met motor zit verpakt in een kartonnen doosje dat gestapeld kan worden.

· U mag het product niet buiten laten of opslaan.

· Deze A1 Topgros producten worden ontworpen en gefabriceerd volgens de strengste kwaliteit - en veiligheidsnormen en voldoen aan de Europese richtlijnen  ( MDD 93/42EEC) 

· CE   T.U.V.Report E9764974 Z02

· CE  - Is de afkorting van Conformitee Europeen. Bieden de gebruiker bescherming aangaande: gezondheid, veiligheid, milieu.  

Uw Dealer:

    A1 Topgros BV  Maastricht

   Tel. 043-352 1366  Fax. 043-352 1581

A1topgrosbv@hetnet.nl     www.a1topgrosbv.nl 

